ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Требования к средствам измерений.

- Требования к выбору типа СИ: при выборе средств измерений (СИ), с целью унификации оборудования предпочтение необходимо отдать типам СИ, уже применяемым в ОАО «Беларуськалий».

- Требования к сертификации:

Предлагаемые к поставке СИ должны быть включены в Государственный реестр СИ РБ (произведены в период действия сертификата Госстандарта РБ об утверждении типа СИ).

- Требования к документации на средства измерения:

3.1. Все СИ должны иметь заводские номера;

3.2. Все СИ должны быть градуированы в единицах, допущенных к применению в РБ;

3.3. Вся документация должна быть представлена на русском языке:

На каждую единицу CИ:

- паспорт;

- инструкция по эксплуатации;

- свидетельство о государственной первичной поверке (или признаваемое в соответствии с решением Госстандарта РБ).

На партию приборов:

- сертификат типа СИ Госстандарта РБ и описание типа СИ.

- методика поверки (калибровки);

- документация по ремонту и обслуживанию.

4. Требования к метрологической оценке:

На каждое средство измерений должно быть свидетельство о первичной государственной поверке (калибровке), выданное лабораторией, аккредитованной в РБ и уполномоченной Госстандартом РБ на проведение поверки в сфере законодательной метрологии (или признаваемое в соответствии с решением Госстандарта РБ).

Допускается поставлять свидетельство о метрологической оценке (поверка, калибровка), пройденной на заводе изготовителе только при выполнении всех нижеприведенных условий:

- СИ применяются вне сферы законодательной метрологии;

- СИ, включенные в комплексную поставку, невозможно демонтировать для прохождения метрологической оценки;

-получено согласование с метрологической службой ОАО «Беларуськалий»;

- поставщик в контракте берет на себя полную ответственность за правильную работу и гарантирует достоверные измерения в период гарантийного срока, но не менее 12 месяцев после пуска оборудования в эксплуатацию.

5.Требования к Поставщику:

5.1. До поставки оборудования поставщик направляет полный перечень всех средств измерений на русском языке в соответствии с приложением А.

5.2.Для отнесения средств измерений к сфере законодательной метрологии   поставщик должен указать, какие средства измерений отвечают за безопасность. Если конструкция установки предусматривает систему защиты (дублирования, сигнализацию об ошибках запас по прочности и точности, система блокировок, проверка автоматикой и т.д.) и выход из строя средства измерений не приведет к аварийной ситуации производитель должен в письменном виде подтвердить свою ответственность за безопасность и указать предлагаемый межповерочный интервал.

5.3.Предусмотреть возможность совпадения межповерочных интервалов средств измерений, для которых необходимы остановка работы или разборка оборудования, с интервалами проведения соответствующих плановых регламентных работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования.

5.4. На средства измерений, у которых рекомендуемый межповерочный интервал более интервала технического обслуживания, при котором возможен монтаж-демонтаж этих средств измерений (требуется остановка или разборка оборудования), поставщик обязан предложить способы метрологической оценки без демонтажа, а для сферы законодательной метрологии согласовать эти способы с Госстандаром РБ.

5.5. На территории РБ должен быть сервисный центр по ремонту и обслуживанию средств измерений, а также поверочная лаборатория.

5.6. По отдельному требованию поставщик должен быть готов поставить необходимые эталоны для проведения поверки (калибровки) средств измерений.

5.7. Поставщик должен поставить эксплуатационную документацию на русском языке на средства измерений в объеме соответствующему ГОСТ 2.601-95. ЕСКД. «Эксплуатационные документы».

5.8. Поставщик должен рассмотреть возможность при проведении плановых регламентных работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования, так же и проведение комплексной поверки (калибровки) средств измерений.